| 序号 | 设备名称 | 数量 （台） | 单价 （万元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析机（单泵） | 47 | 11 | 否 |
| 2 | 血液透析机（双泵1） | 15 | 21 | 是 |
| 3 | 血液透析机（双泵2） | 1 | 14 | 否 |
| 4 | 连续性血液净化设备 | 5 | 25 | 否 |

血液透析机（单泵）招标参数

数量：47台

一、主要功能要求：

1.临床应用：适用于血液透析、单纯超滤、序贯透析等治疗模式

2.机器配备≥10英寸彩色液晶显示触摸屏，中文界面

3.具有个体化透析治疗方案：可提供超滤曲线≥6条，提供Na曲线≥6条；

4．采用双平衡腔超滤平衡系统；

5．预设多种标准透析液配制比例，亦可自设比例。

6．配液方式：容量配比程序同时具有电导度反馈调节系统；

7．标配透析液过滤器接口，可实现超纯透析治疗；

8．具有在线KTV监测功能

9．具有在线血压监测功能

10．具有趋势图观察功能，可提供超滤和钠离子趋势图、KT/V趋势图、动静脉压力趋势图、血压趋势图观察功能；

11.具有警示灯及多种音效提示、报警。

12．可使用10mL、20mL、30mL、50mL注射器，自动检测注射器型号，具有自检功能和报警系统。

13.内置后备电源，连续工作≥30分钟。

14.无缝对接医院信息系统。

15．热消毒、化学消毒、化学热消毒、热水柠檬酸消毒，可消毒、脱钙一体化完成；

16.具有清洁消毒后定时关机功能。

17.设备耗材开放式，可满足多种品牌耗材使用；

二、技术参数:

1.血泵流量：20ml/min～600ml/min，精确度：±10ml/min

2.动脉压监测:-300mmHg～+600mmHg，精度：±10mmHg

3.静脉压监测:-60mmHg～+600mmHg，精度:±10mmHg

4.跨膜压监测:-500mmHg～+700mmHg，精度:±5mmHg

5.透析液流量：0，100～800mL/min

6.透析液温度范围：35℃～39℃，精度±0.5℃

7.血流量：0，30～600mL/min

8.超滤控制 超滤率：0～4000mL/h

9、超滤量：0-10L可调

10.肝素泵注入流量：0～10ml/h（精确度：±0.2ml/h 或±10%）

11.气泡检测器：可监测≥0.02ML的气泡，可监测累积气泡

12.漏血监测：可监测≤0.35mL/min的漏血(HCT32%)

13.供水条件：进水压2～6.0bar，进水温度 5～35℃

14.透析液电导率:12.0mS/cm～16.0mS/cm，精度:±0.1mS/cm

★15.消毒功能：具有化学消毒和热消毒两种，热消毒温度≥85℃

血液透析机（双泵1）招标参数

数量：15台

一．主要技术要求

1. 供水：压力范围：1.5-6bar；温度范围：5°C~30°C。

2. 透析液流速：0，100~800mL/min。

3. 透析液温度控制范围：34.0~39.0°C。

4. 超滤方式：容量平衡控制；超滤速度：0.00; 0.10~4.00L/h。

5. 漏血检测器：方法：光学检测。

6. 动脉血泵：0，50~500mL/min 可调。

7. 空气监测器监测方法 ：超声波。

8. 置换液流量范围：0.00; 25~400ml/min，连续可调，并具备透析过程中快速补液功能。

9. 动脉压力测量范围至少应包含：-200~+200mmHg，精度±10%。

10. 静脉压力测量范围至少应包含：-30~+300mmHg，精度±10%。

11. TMP 测量范围至少应包含：-40~+300mmHg。

12. 透析液电导度监测范围：12.8~15.7mS/cm。

13. 肝素泵设定区间：0.5~10ml/h，可编写停止时间，有追加注入功能。

二．系统功能

1. 人机交互：≥15 英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，可旋转，全中文操作系统；机器操作界面有漏液报警。

★2. 适用于：血液透析、在线血液滤过、在线血液透析滤过、单纯超滤等治疗模式。

3. 可联机预冲、除气和冲洗体外循环管路；联机追加补液和回输程序，在线生产置换液。

4. 设有电导率、透析液流量、压力、温度、静脉压、漏血、气泡等监测和报警，各种报警有原因提示。

5. 原液配方：原液配方全开放，支持浓缩液、B 干粉筒、集中供液多种供液模式。

6. 可调钠、超滤曲线等治疗功能，可实现个体化透析并保证患者安全。

7. 可自动调整透析液流量与有效血流量相匹配，置换液量与有效血流量相匹配。

8. 机器配备漏液传感器，可实现漏液监测。

9. 标配在线 Kt/v 监测、在线血压监测。

10.标配细菌过滤器组件和细菌过滤器，保证在线生产置换液质量安全。

11.自动排空功能：治疗结束，自动排空透析器和管路内水分。

12.治疗过程中机器能够一键式降低血流速度，停止超滤、测量血压、自动补液

★13.可单键完成一体化消毒脱钙程序，消毒结束自动关机。消毒模式：具备药液消毒和热消毒方式，置换液出口和原液吸液管路可联机清洗消毒。热消毒温度≥85℃。

14.机器水电分离。具备完备的自检功能，自身具有维修菜单，故障自我诊断。

15. 内置UPS电源，工作时间≥40分钟。

16. 自动调整与有效血流量相匹配的透析液流量（比值），在保证透析效果的同时减少透析液不必要的浪费。

17. 透析机内部设置有联网模块，可自动采集透析信息，标配数据输出装置并免费开放，能与透析管理软件相连。无缝接入医院所有院区信息系统。

血液透析机（双泵2）招标参数

数量：1台

一、技术特点

1、具有血液透析、单纯超滤、超纯透析、在线血液滤过、在线血液透析滤过功能；

2、全中文操作系统，12英寸以上液晶显示；

3、具有序贯透析(透析←→单纯超滤)、高低钠序贯透析程序；

4、具有平衡腔容量平衡反馈控制系统，精确控制超滤量；

5、采用电极实时监测平衡系统泄漏；

6、具有在线血压监测功能；

7、具有可调钠和多种超滤曲线，可提供个性化治疗；

8、具备电导度反馈控制系统，精确调整电导度，使透析液的浓度更准确；

9、具有双级内毒素过滤功能（HDF-online）。

10、内置UPS电源，工作时间≥40分钟。

二、技术参数

1、动脉压监测范围: -500mmHg～+700mmHg，精度：±10mmHg；

2、静脉压监测范围: -500mmHg～+700mmHg，精度: ±10mmHg；

3、跨膜压监测范围: -500mmHg～+700mmHg，精度: ±10mmHg；

4、透析液流量调节范围：0，300～800（可调）ml/min；

5、透析液温度范围：33～40℃，精度：±0.5℃；

6、透析液电导率调节范围:12～18ms/cm，精度: ±0.1 ms/cm ；

7、血流量可调范围：0，30～650mL/min ；

8、超滤控制范围：0～6000mL/h；

9、肝素泵注入流量：0～10ml/h；

10、气泡检测器：可监测＞0.02ml的气泡；

11、漏血监测：可监测≤0.35mL/min的漏血(HCT32%)；

12、置换液流量：0，30～650mL/min(HDF-online)

13、全自动消毒脱钙，可使用多种消毒液和酸洗液；

★14、具备热消毒功能，热消毒温度≥85℃。

连续性血液净化设备招标参数

数量：5台

一、功能描述：

适用于连续性血液净化治疗、血浆置换治疗、血浆吸附治疗、血液灌流治疗、人工肝治疗、分子吸附再循环系统、白蛋白透析治疗等。

二、治疗模式：

★支持连续性静脉静脉血液透析（CVVHD）、连续性静脉静脉血液滤过（CVVH）、连续性静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF）、缓慢性连续性超滤（SCUF）、血液灌流（HP）、单重血浆置换（PE）、血浆吸附（PA）治疗功能、连续性血浆滤过吸附(CPFA)

三、技术要求

1．采用≥12英寸可旋转液晶触摸显示屏，中文操作界面。

★2．具备枸橼酸抗凝输入功能。

★3．具备碳酸氢钠单独输入功能（置换基础液与碳酸氢钠两个通路输入），防止出现钙镁离子沉淀。

4．管路的安装具有图文引导。

5．管路和血液滤过器分离，可兼容多种品牌的透析器、血浆分离器和灌流器等。

6．设备配置1个肝素泵，支持10ml、20ml、30ml、50ml 规格的注射器。

7．设备配置≥4个流量泵

8．流量控制范围

8.1血泵流量范围：30mL/min～500mL/min。

8.2置换液流量范围：100～12000mL/h。

8.3废液流量范围：100～12000mL/h。

8.4透析液流量范围：100～12000mL/h。

9．压力监测范围

9.1动脉压监测范围: -300mmHg～+600mmHg。

9.2静脉压监测范围: -300mmHg～+600mmHg。

9.3跨膜压监测范围: -300mmHg～+600mmHg。

9.4滤前压监测范围：-300mmHg～+600mmHg。

9.5一级膜外压监测范围：-300mmHg～+600mmHg。

10．气泡检测器：可监测＞0.02ml的气泡。

11．漏血监测：可检测≤ 0.35mL/min（HCT 32%）。

12．脱水范围为0～3000mL/h。

★13．加热系统：

直接控制置换液温度，温度范围：33～40℃ ，置换液温度控制精度：±1℃。

设备≥2个高精度称重计，最大的称重范围：0kg～30kg。