| 序号 | 设备名称 | 数量 （台） | 单价 （万元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高端呼吸机 | 8 | 16 | 否 |
| 2 | 中端呼吸机 | 4 | 11 | 否 |
| 3 | 新生儿高流量呼吸湿化治疗仪 | 4 | 6 | 是 |
| 4 | 儿童高流量呼吸湿化治疗仪 | 1 | 5 | 是 |
| 5 | CPAP持续正压呼吸系统 | 2 | 7 | 是 |
| 6 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 13 | 3 | 否 |
| 7 | 无创呼吸机 | 3 | 4.5 | 否 |
| 8 | 转运呼吸机 | 2 | 10 | 否 |
| 9 | 新生儿双水平无创呼吸机 | 1 | 10 | 否 |
| 10 | 新生儿高频呼吸机 | 1 | 48 | 是 |
| 11 | 婴儿培养箱 | 2 | 3.5 | 否 |

高端呼吸机招标参数

数量：8台

一、整机要求

★1.适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持，支持升级新生儿功能。

2.气动电控或电动电控，支持中央供气和空气压缩机双方式驱动工作。

二、显示要求

1.显示屏≥15英寸彩色触摸屏，支持手势滑动操作和戴无菌手套操作。

2.屏幕显示：≥4道波形同屏显示，≥4种环图，支持大字体显示界面。

3.具备动态肺视图，能实时图形化动态显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量等力学参数变化。

4.支持显示历史监测参数≥3天的趋势图、表分析，报警和操作日志记录。

三、呼吸模式及功能

1.标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV（容量模式流速波形可调方波和递减波）；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式。

2.高级模式：压力调节容量控制通气、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）；双水平气道正压通气模式、气道压力释放通气APRV；容量支持通气VS；自适应分钟通气AMV。

3.具有心肺复苏通气模式。

4.具有无创通气模式。

5.具有氧疗模式 ：氧疗流速和氧浓度可调，并具有氧疗计时功能。

6.具有呼吸同步技术，自动调节呼气触发灵敏度。

7.具有脱机辅助工具，一键启动脱机：自主呼吸试验规范，脱机筛选流程。

8.肺复张工具，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张，并提供历史数据回顾。

四、设置参数

1.潮气量：20ml—3000ml；呼吸频率：1—100/min；吸呼比：4:1—1:10；吸气压力：1—100 cmH2O；压力支持：0—100cmH2O。

2.具有多模式下触发：压力触发、流速触发、呼气触发。

五、监测参数

1.具备气道压力类监测，分钟通气量类监测，潮气量类监测，呼吸频率类监测。

2.具备肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、总呼吸功、病人呼吸功、机器呼吸功、附加功、牵张指数等参数。

六、系统功能要求

1.吸气阀、呼气阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止院内交叉感染。

2.吸气、呼气流量传感器非耗材。

七、信息化功能要求

1.可升级与床旁监护仪，输注泵，床旁超声等设备同网络连接到护士站中央站，并实现同屏显示多品类设备的参数，波形和报警信息，满足科室信息化需求。

2.具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口

中端呼吸机招标参数

数量：4台

1 基本要求

1.1	通气模式：有创通气和无创通气。

★1.2	患者类型：成人，儿童，婴幼儿。

1.3显示单元：≥12寸触摸屏显示器。

1.4电动电控呼吸机，内置涡轮驱动，无需配置空气压缩机，漏气补偿能力≥60L/min。

1.5 涡轮寿命≥20000小时

1.6开机自检功能：可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件，文字提示功能。

1.7 内置电池工作时间≥90min。

2	通气功能

2.1有创通气模式，具备容量控制通气下的辅助/控制通气和同步间歇指令通气、压力控制通气下的辅助/控制通气和同步间歇指令通气、气道持续正压通气/压力支持通气、窒息通气模式。

2.2无创通气模式，具备自主呼吸与时间切换模式，无创强制通气模式，无创通气-持续正压通气模式

2.3具有窒息备份通气功能。

2.4具有导管补偿功能

2.5具有吸气保持持续整体，呼气保持，手动呼吸，屏幕冻结测量，屏幕锁等功能。

2.6具有顺应性补偿功能。

2.7具有肺功能测量功能，可测量顺应性，阻力，弹性，时间常数，内源性PEEP。

2.8具备肺复张功能

3	参数设置

3.1 潮气量：20-1800ml。

3.2 呼吸频率：1-70bpm。

3.3 支持压力：0-50cmH2O。

3.4 PEEP：0-30cmH2O。

3.5压力触发灵敏度：-10~0cmH2O。

3.6 流速触发灵敏度：0.5~15 LPM。

3.7 压力上升时间：0-2s。

4 参数监测

4.1 压力参数监控具有： 平台压（Pplat）， 平均压（Pmean）， 峰值压力（Ppeak），呼气末正压 （PEEP）

4.2容量、流速类参数监控具有：吸入潮气量（ VTI）， 呼出潮气量（VTE）， 分钟通气量MV， 自主呼吸分钟通气量（MVspont）， 漏气百分比（Leak%）

4.3 具有以下监测参数：氧浓度，总呼吸频率，自主呼吸频率，呼气阻力，动态顺应性，浅快呼吸指数，呼吸功，气道无效腔（Vdaw）和泄漏百分比。

4.4 可监测压力-时间，流速-时间，容量-时间和CO2-时间波形。

4.5 可监测压力-流速，压力-容量，流速-容量环。

5 报警功能

5.1 分钟通气量高、分钟通气量低、管路脱落、气道压力高、气道压力低、持续气道压力高、呼气末正压低、呼气潮气量低、自主呼吸频率高、窒息时间、吸入氧浓度高、吸入氧浓度低、交流电故障、电池电压低、电池耗尽、空气源不足、氧气源不足。

5.2 具有报警信息记录功能，可记录超过1000条报警信息。

6 其他功能

6.1 具有智能吸痰功能。

6.2 具有同步雾化功能。

6.3可具有高流量氧疗功能，氧疗流量最大可达80L/min。

6.4呼气阀可拆卸并可高温高压消毒。

6.5 内置吸气和呼气流速传感器。

6.6 具有低流速氧气接口，可使用低流速氧气工作。

新生儿高流量呼吸湿化治疗仪技术参数

数量：4台

★一、适用范围

适用于有自主呼吸的新生儿患者，通过提供高流量，精确氧浓度、加温湿化的气体进行有效的呼吸治疗。

二、参数要求

1、温度控制范围：水罐出气口：35.5~42℃；气道端：35~40℃

2、无创模式：水罐出气口：31~36℃；气道端：28~34℃

3、湿度性能：无创模式>10mg/l

4、流量范围：无创模式可达120LPM

5、温度控制范围：31℃~37℃

6、氧浓度调节（FiO2）：21%-100%

7、输入气源压力：2.1-5.25kg/cm²（30-75Psig)

8、输出氧浓度精度：±1%-±3%；进气口压差不超过1.19kg/cm²；每种气体压力2.1-5.25kg/cm²时，氧浓度FiO2保持恒定，误差在设定值±1%范围内

★9、输出流量稳定性：±1%

10、供气压差报警：供气气源压力差≥1.4kg/cm²±10%时声音报警

11、具备加温湿化器的湿化水罐。

12、具备湿度调节功能。

13、配备儿童、新生儿鼻塞导管，加热呼吸管。（各2套）

儿童高流量呼吸湿化治疗仪技术参数

数量：1台

1．适用范围：	有自主通气并需要辅助呼吸治疗的病人；需实行气道保护策略患者 (包括气管切开患者)；需要支气管净化治疗患者。

★2．专业模式：成人模式、儿童模式。

3．病人连接界面：小号、中号，大号鼻塞。人工气道连接管。面罩连接管。儿童模式：Optiflow Junior鼻塞+专用管路。（各2套）

4.病人界面连接管具有透水不透气性能。

5.提供与主机配套使用的耗材，包括管路、湿化水罐、病人界面。

6.主机具备气体细菌、病毒过滤功能。

7.主机内置消毒功能：配备专用消毒管路。

8.主机有实时消毒状态监测、显示。

9.流量设置范围：2-60升/分。

10.流量调节方式：2-25升/分，25-60升/分，分段调节。

11.氧浓度监测/设置范围：21-100%。

12.内置涡轮技术：无需空压机。

13气体温湿度设置：在31℃目标温度时>10mg/L；在34℃目标温度时>10mg/L；在37℃目标温度时>33mg/L。

14.具备自动注水湿化水罐。

15.管路预置具有螺旋加热丝，具有加热和监测功能。

16.主机可实时监测参数：气体流速，气体温度，气体氧浓度。

17.主机可显示设置参数及实时监测参数：气体流速，气体温度，气体氧浓度。

18.主机具有一体式超声氧浓度监测系统，无需氧电池耗材。

19.主机具有报警功能：呼吸管路连接异常，漏气，堵塞，氧浓度过高或过低，无法达到目标流量，水罐水量，无法达到目标温度，工作条件不合适，断电报警。

20.报警状态按照优先级别反应，影响氧气输送和湿度输送的报警应立刻做出反应。

21.带有可移动支架，方便转运。

CPAP持续正压呼吸系统技术参数

数量：2台

1.空氧混合气体的氧浓度可从21-100%连续调节。

★2．配备适合于婴儿的饲服控制型湿化器。

3．配备湿化水罐。

4．配备水泡（Bubble）发生器。

5．具备自动水位调整、压力释放阀功能。

6．鼻塞式呼吸支持界面，提供多种不同规格的鼻塞以适合每一个婴儿。（≥3种规格，各2套）

7．螺旋加热丝的呼吸管路。

8．婴儿压力输送系统：工作气体输入流量范围：0-15L/min；常用气体输入流量范围：5-8L/min。

9.温度控制范围：有创模式：水罐出气口：35.5~42℃，气道端：35~40℃；无创模式：水罐出气口：31~36℃，气道端：28~34℃。

10.湿度性能：有创模式>33mg/l；无创模式>10mg/l。

11.流量范围：有创模式可达60LPM；无创模式可达120LPM。

12.工作环境温度范围：18~26℃。

13.气体正压输送系统：工作气体输入流量范围：4-15L/min；常用工作气体输入流量范围：6-8L/min。

14.湿化水罐：输入接口：22mm凸形；输出接口：22mm凸形；可变容积：280ml；顺应性：0.4ml/cm水柱；最大峰流量：180L/min。

高流量呼吸湿化治疗仪招标参数

数量：13台

一、适用范围

适用于有自主呼吸患者，通过提供高流量，精确氧浓度、加温湿化的气体进行有效的呼吸治疗。

二、参数要求

1、具备高流量模式、低流量模式和CPAP模式

2、流量设置调节范围：2-75LPM/min。

3、温度控制范围31℃~37℃。

4、可同屏显示设置参数及实时监测参数：气体流量、气体温度、气体氧浓度。

5、自动控制氧浓度，监测范围：21%~100%，无需氧电池。

6、需配置有加温湿化器的湿化水罐。

7、具备湿度调节功能。

8、流速自动补偿功能。

9、可根据临床需求任意调节输出气体温度。

10、机器带有高密度过滤棉，具有空气输入过滤功能，避免交叉感染。

11、内置趋势回顾模块，具备数据存储功能

12、具有以下各种报警提示功能：呼吸管道检测报警、氧源压力报警、堵塞报警、水罐水位报警、气体温度报警、电源断电报警、环境温度监测提示、氧浓度提示、治疗使用时间提示。

13、无需空压机，无气源也可独立工作。

14、机器可直接连接床头高压氧，无需外接空氧混合阀或流量瓶，

15、配套耗材必须符合国家规定，具有医保代码和河南省省标，在河南省映射库（需提供国家医保代码、网采截图、在河南省映射库截图）。

无创呼吸机招标参数

数量：3台

★1、医用双水平无创呼吸机。

2、中文菜单。

3、通气模式：持续气道正压通气模式CPAP、自主呼吸模式S、时间控制模式T、自主呼吸/时间控制自动切换模式ST、辅助压力控制模式APCV。

4、吸气压力可调范围：≥30cmH2O。

5、可调呼吸频率：≥55次/分。

6、吸气、呼气灵敏度多档可调。

7、由呼气切换到吸气压力升压时间最快≤50ms。

8、呼吸机屏幕可监测显示：压力-时间，流速-时间波形曲线。

9、报警功能：断电报警、漏气报警、高压报警、高漏气、低漏气量报警等。

10、监测参数：潮气量、呼吸频率、漏气量、分钟通气量、吸气时间等。

11、最大峰流速：≥210L/分钟。

12、配置分体式加温加湿湿化器，湿化罐可高温高压消毒。

13、配置一体台车。

转运呼吸机招标参数

数量：2台

一、整机与显示要求

1．通过EN1789和YY0600.3转运标准测试，提供第三方检测报告。

★2.适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。

3.整机为电动电控，涡轮驱动。

4.电池续航时间≥5小时。

5.呼吸机主机重量≤4.5kg。

6.支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

7.采用≥5英寸彩色电容触摸控制屏，分辨率≥800*480像素，可同时显示波形和监测参数。

8.具有屏幕亮度自动调节功能。

9．具有关机状态下电量显示功能。

10．支持显示≥100小时的全部监测参数趋势图、表分析，≥8000条报警和操作日志记录。

11.具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕文件。

12．防尘防水等级≥IP34。

13．具有自动海拔补偿功能和自动漏气补偿功能。

二、呼吸模式及功能

1.标配模式：控制／辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV；持续气道正压通气模式／压力支持通气CPAP/PSV、双水平气道正压通气（如BIPAP或Duolevel或BiLevel)、压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制－同步间歇指令通气模式 (PRVC-SIMV)、心肺复苏通气模式（如CPRV,CPRmode等）。

2.高级模式：容量支持通气VS、气道压力释放通气APRV；

3.呼吸同步技术（如lntelliCycle,lntelliSync+),自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。

4.	标配内源性PEEP、口腔闭合压PO.1和浅快呼吸指数RSB1 的测定。

三、设置参数

1.	潮气量： 20ml-2000ml

2.	吸气压力： 1-60 cmH20

3.	呼气末正压： O-50 cmH20

4.	吸入氧浓度： 21-100%

5.	吸气时间： 0.1-10s

6.	压力触发灵敏度: -20- -0.5cmH20,或OFF

7.	流速触发灵敏度 : 0.5-20L/min,或OFF

8.	呼气触发灵敏度： Auto, 1-85%

9．氧疗流量： 2-80L/min

四、监测参数和报警

1．监测参数:氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等关键参数。

2．波形监测：压力-时间、流速-时间、容量-时间和CO2-时间波形。

3．报警：潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等。

四、配置清单

序号	配置名称	数量	备注

1	呼吸管路	2套	成人、儿童分别配置各1套

2	口鼻面罩	5套	成人、儿童分别配置

3	电源适配器	1套	标配

4	便携包	1个	标配，与设备配套

5	低压氧接头	2个	标配

6	氧气瓶	1个	标配

7	氧气减压阀	1个	标配，国标

8	模拟肺	1个	标配

新生儿双水平无创呼吸机招标参数

数量：1台

★1.新生儿双水平无创呼吸机

2.可调节双水平模式，具有氧浓度，氧流量，PEEP，潮气量，吸/呼比调节。

3.具备正压通气和高流量吸氧两种模式。

4.氧浓度调节范围为21%-100%，误差＜±3%，具有氧浓度监测系统。氧浓度，流量和呼末正压分开调节、互不影响。

5.	呼末正压调节：0-10cmH2O；误差：±1cmH2O。

6.应具有气道压力过压保护：内置可调式过压安全阀组，调节范围2.5-10cmH2O。

7.呼吸管路温控范围：（31-40）℃；误差＜±0.5℃ 。

8.气源故障报警：氧空气源输入压力相差140Kpa±20Kpa时报警，报警声压级≥65db。

9.配置控制湿化器，并监测病人端和水罐端温度。

10.配备专用的鼻氧管，鼻塞式0号，1号，2号，3号，4号各5个，有条件可同时备有鼻罩式鼻氧管2个，配备有头套，可用于高流量氧疗通气。

新生儿高频呼吸机招标参数

数量：1台

一、一般要求

★1．适用于儿童、婴幼儿、足月新生儿和早产儿的呼吸机；（提供注册证）

2．呼吸机具备无创通气、有创高频震荡通气和有创常频通气；

3．≥12寸彩色触摸屏，屏幕和主机可分离安装。

4．非压差外置式近端流量传感器，可无工具徒手拆卸；

5．中文操作界面，报警信息以中文显示；

二、呼吸模式

（一）一般通气模式：

CMV（指令通气）

AC（辅助通气）

SIMV（同步间歇指令通气）

PSV（压力支持）

PC-MMV(指令分钟通气量通气）

ALC（自动泄露补偿）

容量保证VG可叠加上述每个模式

（二）特殊通气模式：

★1.HFO+VG（高频震荡叠加容量保证）

1.1高频振荡通气功能HFO

1.2容量保证VG

1.3当高频通气与容量保证相结合时，潮气量可调范围：0.2-40ml

1.4高频振荡频率：5-20Hz

1.5具备智能吸痰功能

1.6具备一体化雾化功能

（三）无创通气模式：CPAP、高流量氧疗HiFlow

三、呼吸机参数设定：

1．通气频率可调:0.5-150次/min

★2．吸气时间可调：新生儿0.1-1.5s，儿童0.1-3s

★3．潮气量：新生儿2-100ml，儿童20-300ml

4．吸气流速：2-30L/min

5．吸气压力可调：1-80cmH2O

6．压力上升时间可调：新生儿0.1-1.5s，儿童0.1-2s

7．PEEP：0-30cmH2O

8．氧浓度精确可调：21-100％

9．具有叹息功能，间断性复张肺

10	.敏感的流速触发方式：0.2－5L/min

四、监测参数要求：

1	监测参数精确

1.1气道压力监测（-60到120cmH2O）：气道峰压，平台压，气道平均压，PEEP，最小气道压

1.2	近端流速监测：分钟通气量MV，机控分钟通气量MVmand，自主分钟通气量MVspon，泄漏分钟通气量Mvleak

1.3潮气量监测（0到5500ml）：吸入潮气量，呼出潮气量，自主呼吸吸入潮气量VTispon

1.4呼吸频率监测（0到300/min）：总呼吸频率，指令呼吸频率，自主呼吸频率

1.5吸入氧浓度FiO2：21-100%

2.可以区分监测自主呼吸频率和总频率，自主呼吸分钟通气量和总分钟通气量，显示自主通气比例%MVspon

3.≥3个呼吸环（P-V,F-V,P-F）和3道波形：环和波形可以冻结并有测量值显示

4.标配顺磁氧监测氧浓度，无需耗材永久有效，或每台呼吸机附带10个氧电池

5.配备10套流量传感器

五、报警参数要求：

1.报警参数：气道压力上下限，分钟通气量上下限、吸入氧浓度上下限、窒息报警时间、呼吸频率过快、

2.呼吸回路断开报警

3.具有后备通气模式，可以在窒息时提供通气

4.具备报警分析及报警处理方案功能

六、配备与呼吸机匹配的空气压缩机1台

婴儿培养箱招标参数

数量：2台

一、产品功能：

1.具有箱温和肤温两种温度控制模式；

2.具有湿度显示功能和湿度控制功能；

3.设置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度、报警显示窗分屏显示；

4.独立的超温保护系统；

5.独立的风道传感器检测系统；

6.>37℃温度设定功能；

7.婴儿床倾斜角度无级可调功能；

8.产品具有自检功能，多种故障报警提示；

9.嵌入式集成传感器盒、双层恒温罩、抽屉式水箱；

10.水箱采用PES耐高温材料制作，整体水箱可以直接采用130℃“高温高压”法消毒，有效控制交叉感染；

11.自动风帘装置；

12.整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动；

13.前面板具有温度校正功能；

14.具有肤温传感器脱落报警提示功能；

15.具有数据储存功能；

16.具有正门独立锁定装置；

17.具有RS-232接口；

18.温控主机箱可以徒手拆卸脱离箱体便于维护；

19.采用低噪音的无刷直流电机；

20.配置培养箱专用温湿度计。

二、主要技术参数：

1.工作电源：AC220V/50Hz

2.输入功率：≤1000 VA

3.控温方式：箱温和肤温两种温度控制

4.箱温控制范围：25℃-37℃（跨越模式37～39℃）

5.肤温控制范围：34℃-37℃（跨越模式37～38℃）

6.箱温和肤温显示温度范围：5～65℃

7.升温时间：≤30min

8.培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃

9.婴儿温度控制的培养箱的温度控制温度之差≤±0.7℃

10.皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

11.婴儿床倾斜角度：±12°无级可调

12.婴儿舱内噪声（稳定状态下）：≤45dB(A)

13.故障报警：断电、空气循环风扇故障、风道堵塞、传感器故障、偏差、超温、传感器盒放置错误、水箱放置错误缺水、系统故障等

14.湿度显示范围：0%RH—99%RH

15.湿度控制范围：0%RH—90%RH

16.湿度显示精度：±5%RH内