心肺转流离心泵（ECMO）技术参数

1、具有体外生命支持功能，满足临床和突发公共卫生事件的需要，方便转运

2、系统显示：中文操作界面，

★3、工作原理：磁力耦合驱动，无金属轴承

4、泵头驱动和工作台体积小，重量轻，利于转运

★5、双泵头驱动器设置，既可以单独使用，也可以同时支持双人使用，并可以互为备份，快速互换，降低事故的发生几率

6、泵头驱动器内置UPS电源，每分钟4L流量时，续航能力≥120min，且可以更换电池或使用直流电源供电，利于院内检查和转运

7、泵头驱动器，具有可快速更换的内部电池，也可以由直流电源或者控制台供电，利于救护车长途转运需求

8、泵头驱动器独立工作，通过主流量/气泡传感器进行监测

9、泵头驱动最高转速≤6500 rpm

★10、泵头预充量≥20ml

★11、具有双流量、气泡、压力、温度监测和告警功能

★12、双流量监测模式，除了利于实现VA-ECMO和VV-ECMO对任意位置流量监测外，还可以实现系统内对带分支回路ECMO模式的血流监测支持，便于医护人员选择最适合的体外生命支持方式

13、流量监测：-8 L/min～8 L/min，误差≤±5%，

14、具有双路（3/8或1/4管路）流量传感器，

15、具有双路（3/8或1/4管路）气泡传感器监测，告警阈值≥500 uL

16、具有≥4路压力监测：压力监测范围，-50 mmHg～500 mmHg，误差≤±3%

17、具有≥2路温度监测：监测范围10 ℃～42 ℃, 误差≤±0.5 ℃

18、具有零流量模式及气泡零流量干预功能