**附件：**

**一、 医用封口机参数要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **具体要求** |
| 1 | 屏幕 | ≥7英寸液晶触控屏，图形化操作界面，内置时钟、计数功能，全中文显示。 |
| 2 | 外壳材质 | 304不锈钢。 |
| 3 | 温度 | 60~220℃可调，温度精度≤1%，设置≥6个常用温度，无需调节，直接选择，快速升温，室温升到设定温度小于30S。 |
| 4 | 封口速度 | ≥10m/min |
| 5 | 压痕宽度 | ≥12mm，封口指标符合标准《YY/T 0698.5-2009》的要求。 |
| 6 | 封口留边 | 0~35mm可调。 |
| 7 | 切割宽度 | 切割宽度：≤400mm（可多卷同时切割封口）。 |
| 8 | 切割长度 | 切割长度：≥50mm。 |
| 9 | 切割速度 | 切割速度：≥15m/min。 |
| 10 | 主要功能 | 可以同时放入多卷，根据实际需要设置好所需的纸塑袋长度和数量同时切割封口打印功能，同时具有独立切割纸塑袋、单独进行热封或封口打印功能，可实现一机多用。 |
| 11 | 数据导出功能 | 带有USB接口，能将数据导入封口机，或导出至电脑，并生成相关的统计表格。 |
| 12 | 加热方式 | 升温快、加热均匀、耐高温、寿命长、热效率高。 |
| 13 | 色带更换方式 | 更换色带便捷。 |
| 14 | 打印功能 | 内置打印机，能打印灭菌日期、失效日期、锅号、锅次、操作人员、科室名称、器械名称、批次代码、设备编号等参数，打印功能可以一键开启或关闭，或者任意关闭某一条目，进行选择性打印，同时可以选择打印CE标识。具备打印布局功能，可以随意调整打印项目的打印显示和顺序。 |
| 15 | 封口检测功能 | 具有封口检测功能，能快速测试并打印出测试时间、温度、压力、速度等内容。 |
| 16 | 存储功能 | 能存储≥800万次封口及打印的存储。 |
| 17 | 计数功能 | 自带正序（降序）封口计数器，具备封口数量统计。 |

**二、 污车清洗机参数要求**

1、功率：2000W；

2、电压：220V-50Hz；

3、电源线：3米以上；

4、机器额定压力105bar；

5、最大压力160bar；

6、出水流量6L/min以上；

7、产品尺寸≧350\*400\*550mm，大小合适，利于使用；

配置要求：清洗机主机，关键附件包含高压管、枪柄、中连杆、枪杆等，配件包含各种接头，挂架类，进水管，延长管，轮子，喷头类，刷子类等。