附件：

骨密度检测仪参数要求
	 一：设备用途
	根据采购单位设备标准化要求配置，开展多年龄相关的骨密度监测，骨质软化症（佝偻病）、骨质疏松症的辅助诊断，老年人相对骨折风险率评估等。

	二：技术参数
	1. 全干式沿骨轴测量，检查流程简约智能一体化。

	
	2. 双发射和双接收模式，定量测量骨传播声速(SOS)，无辐射；

	
	3. 桡骨+胫骨，双部位测量；更加全面系统分析人体骨密度；

	
	4. 采用USB信号数字采集通信技术，采集稳定；

	
	5. 原装一体机工作站，可自由升级（配液晶显示器，彩色喷墨打印机）；

	
	手持式宽频聚焦探头，自动消除软组织干扰，单次检查获取大于40000组数据。

	
	★探头寻航技术：实时显示探头与皮肤的接触状态、探头与骨骼平行状态，便于快速矫正检测手法，提高检测效率。

	
	探头休眠技术，以延长设备使用寿命；

	
	9. ★探头中心频率0.5MHz，灵敏度高，儿童胖人皆可使用；

	
	10. 声速SOS测量范围：2300-4800m/s；

	
	11. ★儿童（0-20岁）、成人（20-100岁），全自动专业软件分析和报告；

	
	12. 多种测量时间模式可选：快速、中速、慢速多种测量模式可选。

	
	13. 测量过程全自动，一次性测量完成出结果。

	
	14. ★计算参数齐全：声速（SOS），T值，Z值，%百分比，预期发生骨质疏松的年龄（EOA），相对骨折风险（RRF），儿童骨龄预测、身高预测等；

	
	15. ★软件拥有自主版权和源代码（需提供软件著作版权证书），完善的病例数据库管理系统，自动记录、查询、分类、备份、打印等，快捷方便；

	
	16. 设备需具有自主技术专利，需提供专利证书。

	
	17. 符合GB9706.1，GB9706.9，GB9706.15，YY0774-2010等国家行业标准和国家安全标准；

	
	18.使用电源：AC 220V±22V 50Hz±1Hz；输入功率：180VA；

	
	19.操作环境：温度：摄氏+5至+40度；湿度：30%至85%；


