氦氖激光治疗仪参数需求

1、激光器类型：氦氖激光管

2、激光波长：632.8nm；

3、激光输出功率：最大输出功率≥30mW

4、光束传导：石英光纤传导

5、输出方式：连续输出、定时输出

6、激光功率检测：无

7、控制方式：微电脑控制，数码显示

8、使用年限：10 年

中药熏蒸机参数需求

1、★保温及治疗功率1、2、3、4档可调；

2、药液从常温加热到95℃时间≤15分钟

3、治疗时间1-60分钟可调；

4、智能倒计时：药液温度达97℃开始倒计时；

5、具有低液位报警及温度保护开关功能；

6、★设备具有保温功能，保温温度70-90℃可调；

7、★温度监测功能，可实时监测体表温度，超过45℃具有提示音，50℃切断电源；

8、按键操作、治疗结束、预热达到设定温度及缺液时具有声音提示；

9、当熏蒸机加热容器中气压大于0.08MPa时，减压阀动作；

10、喷杆关节多角度旋转可调，满足临床患者坐姿卧姿不同体位的熏蒸需求；

11、设备输出功率：2100VA；

12、额定容量：5L；

13、通道数：单通道（一个喷头）；

14、机箱容器部分和电路显示部分采用分体设计，便于保养和维修，并做到完全隔离；

15、采用气路、液路防阻塞设计及工艺；

16、采用直径达16mm排液管路,确保排液方便快捷不阻塞，便于维护；

17、外置气路过滤器，方便清洁维护；

18、★入选国家中医药管理局“中医诊疗设备评估选型推荐品目，提供国家中医局文件；

19、★箱体及排气装置（提供相关证书）、注塑箱体结构（提供相关证书）。