附件：
微波治疗仪技术参数

★1、微波频率：2450±30MHz

2、输出功率：治疗0~100W可调；理疗0~40W可调

3、辐射器电压驻波比：≤3
★4、微波辐射泄漏：小于1mW/cm2 
5、定时范围： 1-30分钟（理疗）、1-99秒（治疗）

6、输入功率：≤400VA

7、工作方式：脉冲波、连续波

8、专用磁控管，输出更稳定，使用寿命更长。

9、微电脑智能输出控制，输出功率稳定。

★10、提供脉冲波、连续波 两种理疗模式，具有针灸、热敷效果。可根据病人情况设定不同的方案，增加了理疗的灵活性。（如选择脉冲波方式短时高功率输出，也不会导致烫伤）。

11、高品质同轴电缆，承载功率大，衰减小。

★12、辐射器配置

φ100圆形辐射器    φ80圆形辐射器

φ15柱形辐射器      热凝器          

13、豪华推车，配有静音轮，移动简单，方便治疗。

14、脚踏开关符合YY 1057-2016的要求。

15、热凝治疗符合YY 0838-2011的要求。

16、安全要求符合GB 9706.1-2007、GB 9706.6-2007的要求。

17、脚踏开关进液防护级别IPX8，操作使用更安全。

18、适用范围：康复科、疼痛科、妇科、骨科、泌尿科、男科、普外科等科室疾病组织治疗和理疗。

电灼光温热治疗仪

★1、红外光波长峰值范围在： 0.8μm～3.0μm 之间。

3、治疗头外罩表面温度不应超过 ：41℃。

4、治疗仪连续工作时间不少于： 4h。

★5、手持式治疗头输出光功率： 1～20W 可调，调节步长 1W，显示误差+15%。

6、手持式治疗头光输出口径为： 10.5mm＋1mm，导线长度不短于 1m，不大于2m。

7、支架式治疗头：在直径 1m 的半球范围内任意调节，自行固定。

8、治疗仪计时显示时间在： 1～99min 范围内可调，调节步长 1min，显示误差+10%。

9、电灼输出功率： 1-20 档可调，最大输出功率不大于 10W，最小输出功率不大于最大输出功率 5%。

10、一次性使用单极手术电极的输出导线长度：不短于 1.5m，不大于 3.0m。

11、电刀头的头部应能承受 1N 的垂直静拉力，持续作用： 5min，不松动和脱落。

12、同时具备微米光、红光、电灼三种功能；

13、光波长峰值范围在： 0.8μm～3.0μm 之间；

14、微米光和红光治疗时不接触创面，无交叉感染；

