电磁场治疗仪参数要求

1.一路中频电疗（4个电极）和一路脉冲磁疗联合治疗（万向磁疗耦合器，可根据部位大小自由调节磁疗头宽度）

2.中频电疗输出强度不小于0-100mA（峰值强度）可调

3.中频电疗具有不少于四种固定治疗模式，对骨折各期针对性治疗

4.电疗治疗强度实时数字显示：电疗输出波形动态显示

5.磁疗具有不少于四种治疗模式，对各种骨折进行针对性治疗

6.1.M1：促进骨折愈合，聚焦模式，方波磁场、固定10Hz治疗频率，强度50Gs-300Gs连续可调

6.2.M2：消肿消炎镇痛（促进短骨愈合），聚焦模式，三角波磁场，固定100Hz治疗频率，强度50Gs-100Gs连续可调。

6.3.M3：促进骨折愈合，顺磁模式，三角波磁场，固定40Hz治疗频率，强度50Gs-240Gs连续可调。

6.4.M4：促进骨折愈合（有金属内固定），顺磁模式，方波、三角波磁场交替输出，固定80Hz治疗频率，强度50Gs-180Gs连续可调。

7.磁疗单向穿透深度为≥7cm，适用于石膏等外固定患者的治疗

8.动态脉冲磁场，不对金属内固定患者产生不良影响，不会形成涡流发热。