附件：
高压灭菌锅技术参数

	序号
	名称
	参数要求

	1
	灭菌有效容积
	灭菌有效容积≥50L，内腔尺寸需满足Φ340×550mm

	2
	设计压力
	≥0.3MPa（提供竣工图证明）



	3
	设计温度
	≥150℃（提供竣工图证明）

	4
	最高工作压力
	≥0.25MPa

	5
	最高工作温度
	≥138度

	6
	热均匀度
	≤±1℃

	7
	融化温度设定范围
	40~138℃

	8
	保温温度设定范围
	40~138℃

	9
	计时选择范围
	0-9999min

	10
	功率/电源电压
	3000W/AC220V.50Hz

	11
	产品特性
	设有排放冷气、灭菌、计时、排汽、干燥、报警自动功能

	12
	安全特能
	内压大于0.027MPa时门不能打开，具有自锁功能

	
	
	断水过热保护、电流过载自动切断、超压自动释放

	13
	外形尺寸
	不超过520*490*1150（mm）

	14
	必要资质
	投标产品制造商需具有辐射安全许可证、消毒产品卫生许可证、特种设备生产许可证证，具备压力容器设计能力（提供特种设备生产许可证证明，不允许借用第三方资质）

提供投标产品同型号规格的灭菌效果检验报告，包含121℃灭菌程序和134℃灭菌程序。

投标产品必须在全国消毒卫生产品备案平台进行备案及公示。

	15
	售后
	协助办理压力容器使用登记证。

提供完善的售后服务，包括设备安装调试、操作培训、定期维护保养、故障维修等。质保期内免费维修和更换零部件，质保期外提供有偿维修服务，维修响应时间不超过24小时。


