空气波压力循环治疗仪技术参数
1、设备便于携带，可选配推车结合使用；
2、标配 4 腔充气，可选配扩展转接口；
3、空气波充气模式：≧ 5种充气模式；
4 、空气波输出压强设置范围： 5kPa～25kPa 可调，应可连续可调，治疗压强输出误差±3kPa
5 、配备紧急按钮 ，可随时中止治疗程序，保证患者治疗安全无隐患；
6、空气波具有四重泄压功能 ，保护患者使用安全；
7 、过压保护:设备具有措施， 以保证在正常和单一故障状态下，传递到肢体的压强超过 120%最大治疗压强的时间不大于 1s；
8 、电疗输出频率 0～900Hz，1～99 级 ，无纲常数调节；
9、 电疗输出波形：无序波 、菱形波 、矩形波和钟形波≧ 4 种；
10 、电疗治疗处方：脑梗塞模式、脑出血模式、脑外伤模式、小儿脑瘫模式≧ 4 种。
